## Sheet1
2026-07-16
FINAL INSPECTION SHEET 検査成績書 |  |  | HAMAMATSU PHOTONICS K.K.
SOLID STATE DIVISION
浜松ホトニクス株式会社 固体事業部
Name | Micro-Spectrometer | Approved by Takuya Amemiya
責任者
Type No. | C16767MA-01 | Inspected by Yosuke Matsune
検査員
Date Inspected：
2026/03/06 24.0 ℃
*1）Wavelength resolution: Test conditions / Maximum value of FWHM at 190nm,220nm,250nm,280nm,310nm,340nm,,370nm,400nm,440nm wavelength
|  | 波長分解能 : 検査条件 / 波長190nm,220nm,250nm,280nm,310nm,340nm,,370nm,400nm,440nmのFWHMの最大値 | [5 empty] | K29-1533
| Calibration coefficients Wavelength[nm]=A0+B1*pix+B2*pix2+B3*pix3+B4*pix4+B5*pix5 | [5 empty] | Wavelength resolution *1）
| 波長変換係数 | [5 empty] | 波長分解能
Serial No. | A0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Standard for Shipment | Result
[7 empty] | 出荷基準 [nm] | 測定値 [nm]
24R00060 | 150.7925 | 1.3811 | 0.00017545 | -9.5548e-06 | 2.3095e-08 | -1.9929e-11 | ≦5 | 3.6348
24R00061 | 155.1137 | 1.3912 | 0.000166 | -1.0691e-05 | 3.0249e-08 | -3.2682e-11 |  | 3.0678
24R00062 | 152.2117 | 1.3799 | 0.00022404 | -1.0256e-05 | 2.6372e-08 | -2.5001e-11 |  | 3.4111
24R00063 | 154.014 | 1.3907 | 0.00013363 | -1.0091e-05 | 2.7112e-08 | -2.7371e-11 |  | 3.4376
24R00064 | 153.3626 | 1.4078 | -0.00023731 | -6.9619e-06 | 1.5745e-08 | -1.2398e-11 |  | 2.9361
24R00065 | 155.7764 | 1.3955 | -2.1686e-05 | -8.6016e-06 | 2.1279e-08 | -1.944e-11 |  | 2.9162
24R00066 | 153.0433 | 1.3729 | 0.00040649 | -1.1886e-05 | 3.2783e-08 | -3.4217e-11 |  | 3.2444
24R00067 | 152.3231 | 1.383 | 0.0001396 | -9.4836e-06 | 2.3361e-08 | -2.0791e-11 |  | 3.5968
24R00068 | 155.6112 | 1.386 | 0.0002808 | -1.1768e-05 | 3.4693e-08 | -3.9276e-11 |  | 2.8977
24R00069 | 154.4932 | 1.3763 | 0.00025609 | -1.0414e-05 | 2.661e-08 | -2.5012e-11 |  | 3.5614