## Sheet1
2025-08-26
FINAL INSPECTION SHEET 検査成績書 |  |  | HAMAMATSU PHOTONICS K.K.
SOLID STATE DIVISION
浜松ホトニクス株式会社 固体事業部
Name | Micro-Spectrometer | Approved by Yosuke Matsune
責任者
Type No. | C12880MA | Inspected by Shinya Ota
検査員
Date Inspected：
2025/08/20 ～ 2025/08/26 24.0 ℃
*1）Wavelength resolution: Test conditions / Maximum value of FWHM at 340nm,400nm,450nm,500nm,550nm,600nm,,655nm,710nm,760nm,810nm,850nm wavelength
|  | 波長分解能 : 検査条件 / 波長340nm,400nm,450nm,500nm,550nm,600nm,,655nm,710nm,760nm,810nm,850nmのFWHMの最大値 | [5 empty] | K29-0780-E
| Calibration coefficients Wavelength[nm]=A0+B1*pix+B2*pix2+B3*pix3+B4*pix4+B5*pix5 | [5 empty] | Wavelength resolution *1）
| 波長変換係数 | [5 empty] | 波長分解能
Serial No. | A0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Standard for Shipment | Result
[7 empty] | 出荷基準 [nm] | 測定値 [nm]
25H01868 | 305.6784 | 2.7039 | -0.001168 | -7.1368e-06 | 6.5178e-09 | 9.3503e-12 | ≦15 | 9.462
25H01869 | 311.1812 | 2.7023 | -0.0012411 | -6.256e-06 | 2.3226e-09 | 1.6087e-11 |  | 9.3222
25H01870 | 309.3669 | 2.7127 | -0.0013216 | -5.9534e-06 | 2.1884e-09 | 1.5098e-11 |  | 9.3425
25H01871 | 303.9481 | 2.6925 | -0.00098156 | -8.5095e-06 | 1.1521e-08 | 2.3582e-12 |  | 9.5427
25H01872 | 313.5069 | 2.69 | -0.00092232 | -9.3452e-06 | 1.457e-08 | -1.228e-12 |  | 9.3906
25H01873 | 313.5046 | 2.7084 | -0.0013522 | -5.4572e-06 | -1.3876e-10 | 1.8583e-11 |  | 9.747
25H01874 | 306.4667 | 2.7138 | -0.0013211 | -6.0191e-06 | 2.7571e-09 | 1.3922e-11 |  | 9.4051
25H01875 | 309.3875 | 2.6934 | -0.00099013 | -8.7887e-06 | 1.2983e-08 | 2.7559e-13 |  | 9.4518
25H01876 | 309.8377 | 2.7123 | -0.0013832 | -5.208e-06 | -8.3419e-10 | 1.92e-11 |  | 9.4687
25H01877 | 308.0613 | 2.6949 | -0.001063 | -7.9626e-06 | 9.4788e-09 | 5.3025e-12 |  | 9.531
25H01878 | 311.3834 | 2.7095 | -0.0013362 | -5.6192e-06 | 7.3695e-10 | 1.6999e-11 |  | 9.7291
25H01879 | 314.7126 | 2.7125 | -0.0014604 | -4.5513e-06 | -3.4107e-09 | 2.2873e-11 |  | 9.8963
25H01880 | 312.917 | 2.6882 | -0.000973 | -8.7318e-06 | 1.2457e-08 | 1.0482e-12 |  | 9.3696
25H01881 | 310.6651 | 2.7117 | -0.0013336 | -5.8548e-06 | 1.8756e-09 | 1.5464e-11 |  | 9.3339
25H01882 | 305.1285 | 2.696 | -0.00098723 | -8.7317e-06 | 1.2741e-08 | 5.205e-13 |  | 9.3857
25H01883 | 309.2292 | 2.72 | -0.0015312 | -3.8074e-06 | -6.4439e-09 | 2.7138e-11 |  | 9.9107
25H01884 | 308.7986 | 2.7018 | -0.0011394 | -7.3673e-06 | 7.2475e-09 | 8.3288e-12 |  | 9.2875
25H01885 | 310.8801 | 2.7102 | -0.0012851 | -6.3063e-06 | 3.5274e-09 | 1.3289e-11 |  | 9.3641
25H01886 | 314.4321 | 2.7061 | -0.0010939 | -8.2765e-06 | 1.1357e-08 | 2.3683e-12 |  | 10.189
25H01887 | 317.3642 | 2.7006 | -0.0011246 | -7.8776e-06 | 9.501e-09 | 5.4163e-12 |  | 9.8003
25H01888 | 313.9113 | 2.6875 | -0.00095235 | -8.8194e-06 | 1.2362e-08 | 1.6366e-12 |  | 9.2336
25H01889 | 307.1951 | 2.7054 | -0.0011942 | -6.7223e-06 | 4.5467e-09 | 1.2133e-11 |  | 9.4456
25H01890 | 308.0023 | 2.7126 | -0.0012468 | -6.9329e-06 | 6.5617e-09 | 8.6153e-12 |  | 9.2823
25H01891 | 315.9809 | 2.696 | -0.00098385 | -9.1372e-06 | 1.4426e-08 | -1.4899e-12 |  | 9.7585
25H01892 | 311.6723 | 2.699 | -0.0010272 | -8.6063e-06 | 1.2467e-08 | 7.2354e-13 |  | 9.5259
25H01893 | 305.9679 | 2.6948 | -0.0010624 | -7.6516e-06 | 7.7143e-09 | 8.1585e-12 |  | 9.3584
25H01894 | 311.4407 | 2.7014 | -0.0011117 | -7.6728e-06 | 8.3036e-09 | 7.2042e-12 |  | 9.2421
25H01895 | 305.3135 | 2.6931 | -0.00089684 | -9.6506e-06 | 1.6399e-08 | -4.5362e-12 |  | 9.916
25H01896 | 312.4813 | 2.6913 | -0.00097034 | -8.9148e-06 | 1.2971e-08 | 9.8038e-13 |  | 9.3078
25H01897 | 309.0326 | 2.699 | -0.0010411 | -8.4707e-06 | 1.1899e-08 | 1.7357e-12 |  | 9.5898
25H01898 | 307.1813 | 2.6879 | -0.0008164 | -1.0208e-05 | 1.7865e-08 | -5.7045e-12 |  | 9.5531
25H01899 | 313.187 | 2.7083 | -0.0013155 | -6.0129e-06 | 2.0984e-09 | 1.5944e-11 |  | 9.3609
25H01900 | 306.2712 | 2.6871 | -0.0007949 | -1.0411e-05 | 1.8944e-08 | -7.7553e-12 |  | 9.1746
25H01901 | 313.2591 | 2.7051 | -0.0011859 | -7.1666e-06 | 6.4398e-09 | 9.9546e-12 |  | 9.2479
25H01902 | 318.4619 | 2.7014 | -0.0011378 | -7.8625e-06 | 9.4527e-09 | 5.7672e-12 |  | 9.6063
25H01903 | 315.7237 | 2.6986 | -0.0011157 | -7.6694e-06 | 7.9092e-09 | 8.5078e-12 |  | 9.4466
25H01904 | 308.2246 | 2.6863 | -0.00088697 | -9.2269e-06 | 1.3539e-08 | 5.5513e-13 |  | 9.1848
25H01905 | 308.1631 | 2.6993 | -0.0010511 | -8.4102e-06 | 1.1706e-08 | 2.0052e-12 |  | 9.8328
25H01906 | 311.2703 | 2.6964 | -0.0010668 | -7.7936e-06 | 8.202e-09 | 7.7936e-12 |  | 9.5484
25H01907 | 310.7218 | 2.7144 | -0.0013253 | -5.9789e-06 | 2.2001e-09 | 1.5364e-11 |  | 9.6813
25H01908 | 314.714 | 2.7094 | -0.0012436 | -6.7992e-06 | 5.108e-09 | 1.1931e-11 |  | 9.8871
25H01909 | 309.5905 | 2.7018 | -0.0011239 | -7.5284e-06 | 7.73e-09 | 8.0612e-12 |  | 9.3839
25H01910 | 307.0134 | 2.7169 | -0.00145 | -4.578e-06 | -3.5305e-09 | 2.3444e-11 |  | 9.3639
25H01911 | 314.0472 | 2.6966 | -0.0010422 | -8.5497e-06 | 1.2284e-08 | 1.1498e-12 |  | 9.5605
25H01912 | 308.2873 | 2.7089 | -0.0012701 | -6.3868e-06 | 3.9851e-09 | 1.2416e-11 |  | 9.1268
25H01913 | 310.1565 | 2.7101 | -0.0013443 | -5.5517e-06 | 4.1362e-10 | 1.7566e-11 |  | 9.3671
25H01914 | 312.5849 | 2.7062 | -0.0013353 | -5.3969e-06 | -6.1164e-10 | 1.9278e-11 |  | 9.3864
25H01916 | 306.5508 | 2.6756 | -0.00086009 | -8.7626e-06 | 1.0811e-08 | 4.7541e-12 |  | 8.9833
25H01917 | 310.7865 | 2.6902 | -0.00091816 | -9.2919e-06 | 1.4499e-08 | -1.5371e-12 |  | 9.2176
25H01918 | 304.8705 | 2.7037 | -0.0010322 | -8.6325e-06 | 1.2745e-08 | 2.3822e-13 |  | 9.3782
25H01919 | 317.3149 | 2.6951 | -0.0010511 | -8.3843e-06 | 1.1318e-08 | 2.7924e-12 |  | 9.2221
25H01920 | 312.987 | 2.7079 | -0.0012252 | -6.9904e-06 | 6.2247e-09 | 9.8085e-12 |  | 9.8349
25H01921 | 307.4089 | 2.7138 | -0.0013348 | -5.5621e-06 | 2.1334e-10 | 1.8055e-11 |  | 9.3025
25H01922 | 308.1727 | 2.7076 | -0.0013574 | -5.3308e-06 | -4.7238e-10 | 1.8889e-11 |  | 9.168
25H01923 | 315.6131 | 2.6942 | -0.0012689 | -5.696e-06 | 2.7455e-12 | 1.8991e-11 |  | 9.0373
25H01924 | 303.0282 | 2.7084 | -0.0012449 | -6.4115e-06 | 3.9699e-09 | 1.2288e-11 |  | 9.3428
25H01925 | 316.6568 | 2.6742 | -0.000887 | -9.0857e-06 | 1.301e-08 | 1.0001e-12 |  | 9.0068
25H01926 | 311.3578 | 2.6905 | -0.00094358 | -8.9863e-06 | 1.3111e-08 | 6.172e-13 |  | 9.5637
25H01927 | 314.0341 | 2.7044 | -0.0011231 | -7.89e-06 | 9.7111e-09 | 4.7426e-12 |  | 10.09
25H01928 | 311.8362 | 2.6921 | -0.0010442 | -8.1897e-06 | 1.0321e-08 | 4.3887e-12 |  | 9.5037
25H01929 | 314.0123 | 2.6956 | -0.0010774 | -7.8517e-06 | 8.6189e-09 | 7.1979e-12 |  | 9.6066
25H01930 | 315.578 | 2.6958 | -0.0010791 | -7.9149e-06 | 9.1381e-09 | 6.0808e-12 |  | 9.4306
25H01931 | 305.4873 | 2.7062 | -0.0013364 | -5.2434e-06 | -1.0588e-09 | 1.9543e-11 |  | 9.0711
25H01932 | 313.7648 | 2.7081 | -0.0013088 | -6.0178e-06 | 2.0596e-09 | 1.5844e-11 |  | 9.1684
25H01933 | 309.6525 | 2.6998 | -0.0012663 | -5.8652e-06 | 1.0703e-09 | 1.7111e-11 |  | 9.0487
25H01934 | 312.6795 | 2.7119 | -0.0014396 | -4.5737e-06 | -3.8627e-09 | 2.413e-11 |  | 9.7821
25H01935 | 313.8142 | 2.6862 | -0.00085039 | -1.0059e-05 | 1.7499e-08 | -5.3622e-12 |  | 9.5972
25H01936 | 311.5234 | 2.7015 | -0.0012041 | -6.7051e-06 | 4.5431e-09 | 1.217e-11 |  | 9.4121
25H01937 | 307.9461 | 2.7154 | -0.0014123 | -4.9038e-06 | -2.1629e-09 | 2.1241e-11 |  | 9.5981
25H01938 | 312.1362 | 2.6834 | -0.00098082 | -7.9193e-06 | 7.7367e-09 | 8.9979e-12 |  | 9.2109
25H01939 | 305.8816 | 2.6917 | -0.0009254 | -9.077e-06 | 1.3367e-08 | 4.3636e-13 |  | 9.347
25H01941 | 310.3857 | 2.685 | -0.00078316 | -1.0419e-05 | 1.8253e-08 | -5.7132e-12 |  | 9.5277
25H01942 | 312.5984 | 2.7124 | -0.0013813 | -5.5216e-06 | 8.9315e-10 | 1.6486e-11 |  | 9.2893
25H01943 | 314.3229 | 2.694 | -0.00099976 | -8.7588e-06 | 1.2561e-08 | 1.338e-12 |  | 9.2183
25H01944 | 310.1365 | 2.7115 | -0.001308 | -5.8762e-06 | 1.3171e-09 | 1.682e-11 |  | 10.1019
25H01945 | 309.9696 | 2.7035 | -0.0012771 | -6.0681e-06 | 2.4432e-09 | 1.4719e-11 |  | 9.2563
25H01946 | 311.7671 | 2.7115 | -0.00143 | -4.7363e-06 | -2.9596e-09 | 2.2713e-11 |  | 9.2679
25H01947 | 307.6109 | 2.6874 | -0.00087983 | -9.5229e-06 | 1.5385e-08 | -2.7559e-12 |  | 9.2112
25H01948 | 313.3233 | 2.699 | -0.0013201 | -5.1787e-06 | -1.9426e-09 | 2.1301e-11 |  | 9.3418
25H01949 | 310.7632 | 2.6974 | -0.0011789 | -6.8441e-06 | 5.231e-09 | 1.0911e-11 |  | 9.0617
25H01950 | 312.7094 | 2.687 | -0.00092753 | -9.0937e-06 | 1.3364e-08 | 6.4528e-13 |  | 9.2772
25H01951 | 311.5919 | 2.7008 | -0.0010451 | -8.5748e-06 | 1.24e-08 | 9.5806e-13 |  | 9.2787
25H01952 | 307.638 | 2.6896 | -0.00094583 | -8.871e-06 | 1.2504e-08 | 1.81e-12 |  | 10.0242
25H01954 | 309.4029 | 2.7003 | -0.0011397 | -7.0869e-06 | 5.4701e-09 | 1.1511e-11 |  | 9.2278
25H01955 | 312.5482 | 2.6978 | -0.0011272 | -7.4592e-06 | 7.4113e-09 | 8.4224e-12 |  | 9.3457
25H01956 | 311.7627 | 2.703 | -0.0011725 | -7.121e-06 | 6.166e-09 | 1.0282e-11 |  | 9.4357
25H01957 | 310.5577 | 2.6948 | -0.0010102 | -8.446e-06 | 1.0759e-08 | 4.5905e-12 |  | 9.2814
25H01958 | 306.2459 | 2.6943 | -0.0010247 | -8.2631e-06 | 1.049e-08 | 4.186e-12 |  | 9.5113
25H01959 | 310.9783 | 2.684 | -0.00079796 | -1.0378e-05 | 1.873e-08 | -7.2932e-12 |  | 9.2939
25H01960 | 312.1948 | 2.7051 | -0.0012956 | -5.9188e-06 | 1.8979e-09 | 1.5235e-11 |  | 9.3199
25H01961 | 313.884 | 2.7089 | -0.0014152 | -4.9862e-06 | -1.5161e-09 | 2.0098e-11 |  | 9.2308
25H01962 | 309.5454 | 2.7139 | -0.0014371 | -4.703e-06 | -2.9371e-09 | 2.2355e-11 |  | 9.3438
25H01963 | 310.7263 | 2.7029 | -0.0012834 | -6.0096e-06 | 2.4473e-09 | 1.4215e-11 |  | 8.9835
25H01964 | 308.7376 | 2.7056 | -0.0013207 | -5.1966e-06 | -2.0719e-09 | 2.1831e-11 |  | 9.1166
25H01965 | 310.8182 | 2.7117 | -0.0014235 | -4.8466e-06 | -2.3593e-09 | 2.1656e-11 |  | 9.3329
25H01966 | 310.2849 | 2.7054 | -0.0013287 | -5.4094e-06 | -4.6738e-10 | 1.8932e-11 |  | 9.5866
25H01967 | 303.0695 | 2.7006 | -0.0012072 | -6.2886e-06 | 2.936e-09 | 1.3883e-11 |  | 9.1744
25H01968 | 312.3175 | 2.7155 | -0.0015201 | -3.9752e-06 | -5.8934e-09 | 2.6888e-11 |  | 9.3445
25H01969 | 308.662 | 2.7077 | -0.0013162 | -5.6773e-06 | 6.5507e-10 | 1.7489e-11 |  | 9.205
25H01970 | 313.0087 | 2.7089 | -0.0013876 | -5.2993e-06 | -2.4272e-10 | 1.8351e-11 |  | 9.2674